**公告日期：2015年7月23日**

**项目名称：组织石蜡切片系统采购项目**

**招标编号：GZ2015—39**

**招标单位：西北农林科技大学国有资产管理处**

西北农林科技大学根据国家招投标法律法规和学校管理要求,拟以招标方式采购下列货物。

1. **产品名称、数量：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数和配置(参考)** | **数量** |
| 1 | 组织石蜡切片系统 | 技术参数：  组织处理机  (1)全封闭组织处理机，全中文操作系统，一次处理样本量≧200个  (2)先进的试剂管理系统  (3)至少3个石蜡缸，1个反应缸，≧10个试剂缸。  (4)具有搅拌功能和清洁程序  (5)具有石蜡清洁程序  (6)所有的试剂缸均可拆卸清洗  (7)易于掌握并操作的用户界面, 通过彩色触摸屏进行控制  (8)具有断电保护功能  包埋机  （1） 分体式组织包埋机，适合左右利手应用.  （2） 有速冷点，可满足超大包埋盒的包埋  （3） 具有照明装置  （4） 石蜡槽容量≧3升  （5） 熔蜡缸、组织槽、热台、模具槽可独立控制出蜡可通过手控或脚控  （6） 可设定自动预热时间与自动开关机  （7） 冷台温度为恒温  切片机  1、 切片厚度：0.5-100μm  2、 水平进样幅度≧30mm，通过步进马达进样；垂直样品行程≧70mm  3、 刀架具备侧向移动功能，充分利用刀片全长.  4、 自动切片功能可通过速度按钮、启动按钮或脚踏开关控制  5、 样品夹具有定位功能  6、 具有退刀装置  7、 仪器可显示切片参数  染色机  1、 可同时处理≧10个染色架  2、 程序数：≥15个，每个程序可有大于等于25步。  3、 上下载站点各1个  4、 清洗站点≥5个  5、 设备自带烤箱，烤箱温度最高可达65°C  6、 可同时运行多个染色程序时，软件具备程序兼容性检测功能  7、 每步孵育时间可独立选择，范围：0秒 - 99分59秒  8、 重要步骤可选择精确孵育时间  9、 染色过程具备搅拌功能  10、具有节水功能  盖片机  1、 进口知名品牌高处理量≧400片/小时  2、 可根据要求调节喷胶长度和胶水量  3、 适用于干性和湿性封片  4、 有破损盖玻片自检功能  5、 有活性碳滤网和气体抽排装置  6、兼容市售的各种品牌玻片架  展片机  1、 知名品牌  2、 温控精度：±1°  3、 温度从室温至≤75°  4、 可显示实际温度和设定温度  烤片机  1、 知名品牌  2、 温控精度：±1°  3、 温度从室温至≤75°  4、 可显示实际温度和设定温度  配置要求：  1.主机1套  2.中国式电源线  3.安装操作手册 | 1 |

**注：技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。**